## Slide 1
Quelques éléments concernant les bruits observés en bords de spectres
Mesure de 10 spectres non moyennés à courant et température fixes
Calcul du spectre moyen et de l’écart-type
2 diodes typiques testées sur le LEM0001:
  LED1 à 1mA, 50mA et à 25°C et 55°C
  LED4 à 1mA, 50mA et à 25°C et 55°C
Quelques remarques préliminaires (exemple à droite):
Graphe avec 10 spectres non moyennés
Spectre moyen en rouge
Le spectro est calibré usine sur 600-1600nm
Le LAM a un matériel avec spectre étendu (demande spécifique LAM) sur 500-1750nm mais il est non calibré sur 500-600nm et 1600-1750nm.
Le bruit augmente en bords de spectres.
Le logiciel Thorlabs utilise la valeur absolue du signal. C’est un choix Thorlabs.
  La valeur moyenne du bruit n’est donc pas nulle, d’où la remontée dans les grandes longueurs d’onde quand on moyenne.
  Pour un bruit blanc, on a alors écart-type = ½ moyenne

## Slide 2
LED 1 à 1mA pour 25°C et 55°C
25°C
Spectres
Typique d’un bruit “blanc” non-centré en bords de spectre et aux pieds du pic (écart-type ≈ ½ moyenne)
Contribution signal “négligeable”
55°C
Spectres

## Slide 3
LED 1 à 50mA pour 25°C et 55°C
25°C
Spectres
55°C
Spectres
Typique d’un bruit “blanc” non-centré en bords de spectre et aux pieds du pic (écart-type ≈ ½ moyenne)
Contribution signal “négligeable” excepté peut-être à droite du pic

## Slide 4
LED 4 à 1mA pour 25°C et 55°C
25°C
Spectres
Typique d’un bruit blanc non-centré en bords de spectre (écart-type ≈ ½ moyenne) côté courtes longueurs d’onde.
Signal non négligeable côté grandes longueurs d’onde (effet attendu); SNR > 3
55°C
Spectres

## Slide 5
LED 4 à 50mA pour 25°C et 55°C
25°C
Spectres
55°C
Spectres
Typique d’un bruit blanc non-centré en bords de spectre (écart-type ≈ ½ moyenne) côté courtes longueurs d’onde.
Signal non négligeable côté grandes longueurs d’onde (effet attendu); SNR > 40

## Slide 6
Quelques conclusions
Le bruit est typique d’un bruit blanc en bords de spectre, même dans la zone calibrée. Le comportement dé^pend peu du courant et de le température.
Pour les LEDs centrées autour de 1.0-1.3µm (type LED1), les bords de spectre contiennent un signal négligeable et uniquement du bruit.
Pour les LEDs centrées autour de 1.6µm (type LED4), le signal est négligeable côté courte longueur d’onde. Côté grande longeuur d’onde, le signal est non négligeable comme attendu. Le SNR reste >3 même à 1mA; il est >30 pour 50mA (le bruit peut être quasi-négligé).